ТРЕНАЖНАЯ КАРТА ПО НОРМАТИВАМ РХБЗ

Норматив   № 8

ПОДГОТОВКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ К РАБОТЕ И ПРОВЕРКА ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

# Условия (порядок) выполнения норматива

Обучаемый получил задачу подготовиться к ведению радиационной разведки (измерению заражения радиоактивными веществами какого-либо объекта). Источники питания разряжены. Новые источники питания и прибор — при обучаемом.

По команде «Прибор к работе подготовить и проверить» обучаемый подключает источник питания, устанавливает рабочий режим прибора и проверяет его работоспособность.

Последовательность (порядок) выполнения норматива По команде «Прибор к работе подготовить и проверить»:

# 3. Для ДП-5Б (5В):

— извлечь прибор из футляра, произвести внешний осмотр ;

— ручку переключателя поставить в положение «Выключено»;

— ручку «Режим» повернуть (поставить) против часовой стрелки до упора;

— подключить источники питания, закрыть крышку отсека источников питания и уложить прибор в (чехол) футляр;

— пристегнуть к футляру раздвижные плечевой и поясной ремни, закрепить с помощью этих ремней прибор на себе;

— подключить к прибору и закрепить на голове головные телефоны;

— включить прибор, для чего переключатель поддиапазонов поставить в положение «Режим», плавно вращая ручку «Режим» по часовой стрелке, установить стрелку измерительного прибора на черный треугольник шкалы;

— включить  (при необходимости) освещение;

— поочередно, устанавливая ручку переключателя поддиапазонов в положение х 1000, х 100, х 10, х 01, с помощью головных телефонов и отклонений стрелки измерительного прибора проверить работоспособность прибора;

— проверить  показания  прибора  на  поддиапазоне от контрольного препарата;

— сравнить показания от контрольного препарата с показаниями в паспорте прибора (раздел 13), записанными во время последней градуировки прибора;

— поставить ручку переключателя поддиапазонов в положение «Выключено».

Прибор к работе готов.

# Оценка по времени

| Категория обучаемых | «Отлично» | «Хорошо» | «Удовлетв.» |
| --- | --- | --- | --- |
| Для ДП-63 Для ДП-ЗБ Для ДП-5Б (5В) Для ПРХР | 1 мин. 20 с. 1 мин. 5 с. 3 мин. 2 мин. 20 с. | 1 мин. 30 с. 1 мин. 10 с 3 мин. 20 с. 2 мин. 30 с. | 1 мин. 45 с. 1 мин. 25 с. 4 мин. 3 мин. |

Примечания:

1. Нормативы выполняют офицеры и прапорщики родов войск, личный состав отделений (расчетов, экипажей), предназначенных для ведения радиационной и химической разведки.

2. При подготовке ДП-ЗБ к работе время, потребное на установку колодки переключателя преобразователя напряжения, в норматив не входит.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

1. Установка нуля произведена неточно.

2. Не установлен требуемый расход прокачиваемого воздуха (для ПРХР).

3. Не сверено показание прибора от контрольного препарата с формуляром.

Ошибки,  определяющие  оценку «неудовлетворительно»:

1. Перед подключением источников питания переключатель не был поставлен в положение «Выключено».

2. Не соблюдена полярность при подключении источников питания или неправильно заправлен фильтр ПДФ

3. Не проверена работа прибора от контрольного радиоактивного препарата.