ТРЕНАЖНАЯ КАРТА ПО НОРМАТИВАМ РХБЗ

Норматив   № 8

ПОДГОТОВКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ К РАБОТЕ И ПРОВЕРКА ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

# Условия (порядок) выполнения норматива

Обучаемый получил задачу подготовиться к ведению радиационной разведки (измерению заражения радиоактивными веществами какого-либо объекта). Источники питания разряжены. Новые источники питания и прибор — при обучаемом.

По команде «Прибор к работе подготовить и проверить» обучаемый подключает источник питания, устанавливает рабочий режим прибора и проверяет его работоспособность.

Последовательность (порядок) выполнения норматива По команде «Прибор к работе подготовить и проверить»:

# 1. Для ДП-63:

— произвести внешний осмотр прибора, вставить источники питания, закрепить крышку винтами;

— проверить источники питания, для чего одновременно нажать кнопки «1,5 р/ч» и «50 р/ч» на верхней панели (при этом стрелка прибора должна находиться правее цифры 5 р/ч по нижней шкале; если стрелка будет находиться левее цифры 5, то необходимо заменить элементы; при наличии в приборе свежих элементов питания стрелка должна отклоняться до конца шкалы 50 р/ч);

— проверить работоспособность индикатора, для чего нажать кнопку «1,5 р/ч», стрелка прибора должна стать на отметку «О» верхней шкалы; проверку работоспособности прибора следует производить при отсутствии фона гамма-излучения.

# 2. Для ДП-ЗБ:

— проверить положение переключателя сети в приборе и установить требуемое;

— проверить подключение сетевого кабеля к бортовой сети;

— переключатель поддиапазонов поставить в положение XI (при этом должны загореться лампочки-подсветки шкалы поддиапазонов, измерительного прибора, глазок переключателя поддиапазонов);

•— нажать кнопку «Проверка» '(при этом стрелка измерительного прибора должна отклониться на 0,4—0,8 верхней шкалы, а сигнальная лампочка ритмично вспыхивать);

— подготовленный и проверенный прибор выключить.

# 3. Для ДП-5Б (5В):

— извлечь прибор из футляра, произвести внешний осмотр ;

— ручку переключателя поставить в положение «Выключено»;

— ручку «Режим» повернуть (поставить) против часовой стрелки до упора;

— подключить источники питания, закрыть крышку отсека источников питания и уложить прибор в (чехол) футляр;

— пристегнуть к футляру раздвижные плечевой и поясной ремни, закрепить с помощью этих ремней прибор на себе;

— подключить к прибору и закрепить на голове головные телефоны;

— включить прибор, для чего переключатель поддиапазонов поставить в положение «Режим», плавно вращая ручку «Режим» по часовой стрелке, установить стрелку измерительного прибора на черный треугольник шкалы;

— включить  (при необходимости) освещение;

— поочередно, устанавливая ручку переключателя поддиапазонов в положение ХЮОО, ХЮО, ХЮ, Х0.1, с помощью головных телефонов и отклонений стрелки измерительного прибора проверить работоспособность прибора;

— проверить  показания  прибора  на  поддиапазоне от контрольного препарата;

— сравнить показания от контрольного препарата с показаниями в паспорте прибора (раздел 13), записанными во время последней градуировки прибора;

— поставить ручку переключателя поддиапазонов в положение «Выключено».

Прибор к работе готов.

4 . Для ПРХР:

Подготовка изделия к работе:

— произвести внешний осмотр блоков, соединительных трубок, кабелей, шин, соединяющих корпуса блоков (Б-1, Б-2, Б-3) с амортизационными скобами, убедиться в их исправности и надежности соединения;

— проверить наличие кадров ПДФ— проверить нахождение стрелки микроамперметра на нулевой отметке шкалы и- в случае отклонения установить стрелку микроамперметра на нулевую отметку;

— установить переключатель рода работ в положение «Выкл.»;

— переключить тумблер «Датчик—Выкл.» и переключатель «Команды» в положение «Выкл.»;

— повернуть ручку «Уст. нуля» в крайнее левое положение;

— повернуть регулятор расхода воздуха по направлению стрелки, обозначенной буквой «М», на 8—10 оборотов;

— ручку крана поставить в горизонтальное положение «Уст. нуля» (забор воздуха через патрон с силикагелем), отвинтить заглушку патрона с силикагелем и ввинтить ее в резьбовое отверстие;

— зафиксировать ручку смены кадров ПДФ в верхнем положении собачкой;

— разгерметизировать защитное устройство. Включение изделия:

— включить изделие установкой переключателя рода работ в положение «Уст. нуля». При этом должны осветиться шкала микроамперметра, ротаметры, видимые в окне; загореться неполным накалом сигнальные лампы (О, Р, А), сигнальная лампа на коробке управления обогрева; загореться полным накалом сигнальная лампа «Датчик—Команды—Выкл.» (лампа загорается полным накалом при переключений тумблера «Датчик—Выкл.» или переключателя «Команды» в положение «Выкл.»);

— включить датчик переключением тумблера «Датчик— Выкл.» в положение «Датчик» (при этом включится микронагнетатель по ротаметру, видимому в окне, поплавок ротаметра не должен находиться верхней кромкой ниже красной риски);

— установить регулятором расход прокачиваемого воздуха по ротаметру (поплавок ротаметра должен находиться между рисками); — установить ручкой «Уст. нуля» стрелку микроампер-метра на риску середины желтого сектора допустимых отклонений по «О» через 20 минут после включения датчика;

— после этого ручку крана поставить в вертикальное положение «Работа» (забор воздуха из окружающей атмосферы) и отрегулировать регулятором расход воздуха;

— заглушку вывинтить из резьбового отверстия и ввинтить ее в патрон.

Проверка работоспособности изделия:

— произвести электрическую проверку работоспособности схем автоматического управления температурой обогрева циклона и трубки обогрева, для этого нажать поочередно кнопки «Контроль: Циклон, Трубка» (при этом сигнальная лампа должна загореться полным накалом, в холодное время года контроль наличия нагрева трубки обогрева осуществляется рукой наощупь);

— произвести электрическую проверку работоспособности схем сигнализаций О, Р, А без выдачи команд;

а) установить переключатель «Команды» в положение
«Выкл.»;	, .

б) отвинтить заглушку кнопки «Контроль ОРА»;

в) переключатель рода работ поочередно устанавливать в положение «Контроль О, Р, А» и нажимать кнопку «Контроль ОРА», при этом должны поочередно загораться полным накалом сигнальные лампы О, Р, А и выдаваться прерывистая звуковая сигнализация по ПУ объекта;

— произвести электрическую проверку работоспособности схем сигнализаций О, Р, А с выдачей команд на исполнительные механизмы средств защиты экипажа объекта:

а) установить переключатель «Команды» в положение ОРА, при этом сигнальная лампа «Датчик—Команды— Выкл.» загорится вполнакала;

б) переключатель рода работ поочередно устанавливать в положение «Контроль О, Р, А», (или в положение «Контроль А, Р, 0») и нажимать кнопку «Контроль ОРА», при этом должны поочередно загораться полным накалом лампы О, Р,

А, выдаваться прерывистая звуковая сигнализация по ПУ объекта и выдаваться команды на исполнительные механизмы средств защиты экипажа объекта;

— после проверки сигнализации заглушку кнопки «Контроль ОРА» навинтить на прежнее место, установить переключатель рода работ в положение 0, переключатель «Команды»— в положение РА.

# Оценка по времени

| Категория обучаемых (подразделения) | «Отлично» | «Хорошо» | «Удовлетв.» |
| --- | --- | --- | --- |
| Военнослужащие: |  |  |  |
| Для ДП-63 Для ДП-ЗБ Для ДП-5Б (5В) Для ПРХР | 1 мин. 20 с. 1 мин. 5 с. 3 мин. 2 мин. 20 с. | 1 мин. 30 с. 1 мин. 10 с 3 мин. 20 с. 2 мин. 30 с. | 1 мин. 45 с. 1 мин. 25 с. 4 мин. 3 мин. |

Примечания:

1. Нормативы выполняют офицеры и прапорщики родов войск, личный состав отделений (расчетов, экипажей), предназначенных для ведения радиационной и химической разведки.

2. При подготовке ДП-ЗБ к работе время, потребное на установку колодки переключателя преобразователя напряжения, в норматив не входит.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

1. Установка нуля произведена неточно.

2. Не установлен требуемый расход прокачиваемого воздуха (для ПРХР).

3. Не сверено показание прибора от контрольного препарата с формуляром.

Ошибки,  определяющие  оценку «неудовлетворительно»:

1. Перед подключением источников питания переключатель не был поставлен в положение «Выключено».

2. Не соблюдена полярность при подключении источников питания или неправильно заправлен фильтр ПДФ

3. Не проверена работа прибора от контрольного радиоактивного препарата.